超声内镜参数（治疗超声-大超）

项目名称：超声内镜（大超）                   数量： 1 套

一、项目用途：

用于EUS介入的疾病的诊断及治疗。

二、基本配置与特别要求：

1、数字独立彩色超声主机（有彩色多普勒功能）          1台

2、电子扇扫超声镜                                    1根

3、新型一体化台车                                    1辆

4、内镜用射水泵                                      1台

5、随机技术资料                                      1套

三、主要技术参数与性能指标：

1、数字独立彩色超声主机

1.1.1全数字声束形成器，动态聚焦技术；

1.1.2发射与接收≥4096数字通道；

1.2二维图像；

1.2.1动态范围≥180dB；

1.2.2二维灰阶成像：≥256灰阶；

1.2.3组织谐波成像技术：所有探头要求有谐波功能，全新的谐波技术（加强动态组织谐波成像技术，谐波档次可调≥4档；高精细动态组织谐波，2档可调）；

1.2.4成像速度：深度18cm，角度85°，电子凸阵探头：帧速率≥30帧/秒；

1.2.5增益调节：D/B/M可独立调节，STC可分段调节，分段≥8，实时和冻结后图像均可调节；

1.2.6局部放大功能，图像电影回放功能≥1000幅；

1.2.7二维图像偏转功能6档可选；

1.2.8线阵探头梯形成像技术（对应二维、血流、造影），显示角度±20度；

1.2.9探头扫描条件预设值条件≥160种；

1.3频谱多普勒；

1.3.1方式：PW、CW、HPRF；

1.3.2显示：B/D、M/D、D，可调基线、刷新速率、上下翻转；

1.3.3最大测量速度；

PW：最大测量速度≥7m/s；

CW：最大测量速度≥15m/s；

1.3.4最低测量速度：1mm/s；

1.3.5频谱回放：≥100秒，回放时可以计算和测量；

1.3.6多普勒最小取样容积： 0.5mm；

1.3.7自动包络频谱，并完成频谱测量计算功能；

1.4彩色多谱勒；

1.4.1 CFI彩色多普勒血流成像；

1.4.2 CFA彩色能量图(单方向和方向性)；

1.4.3 Fine Flow高精细血流成像；

1.4.4彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥13种、Fine Flow≥9种；

1.4.5彩色倾斜扫描功能,对应线阵探头；

1.4.6彩色优先功能≥16档；

1.4.7彩色峰值滞留功能,多档可调；

1.4.8极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰；

1.4.9彩色显示帧频：凸阵探头，深度18cm 视野85度，帧率≥15帧/秒；

1.4.10显示模式：B、 B/B、 B/M、M、B/D、D、CFM-B、 CFM-B/CFM-B、 CFM-B/CFM-M、 CFM-M、CFM-B/D、TDI-B、TDI-M、TDI-PW；

1.5测量及分析功能（B型，M型，频谱多谱勒）；

1.5.1一般测量；

1.5.2产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线；

1.5.3多普勒血流测量及报告软件；

1.5.4心脏/血管计算测量及报告软件；

1.5.5泌尿科计算及报告软件；

1.5.6关节计算及报告软件；

1.5.7用户可建立特殊用途测量软件包；

1.5.8弹性成像具备占位性病变定量分析技术，以弹性系数应变率比值的形式表示; 弹性原始数据存储（图像冻结后任意弹性图像取样）; 弹性成像功能支持所配高频和腔内两种类型以上探头。

1.6探头技术；

1.6.1探头接口≥3个，大小一致，任意探头均可通用接口；

1.6.2腹部凸阵探头：1个，1-5MHZ，报分项价格，列入投标总价；

1.6.3所配探头可以和同一品牌任何一款机型通用；

1.6.4所配腹部凸阵探头扫描深度≥360MM；

1.6.5超声扫描线：每帧超声线密度≥380超声线；

1.6.6超宽频变频探头技术，所配探头二维模式中心频率可选择变频数≥5种，可视可调。(附图)；

1.7图像管理系统：内置式一体化超声工作站；

1.7.1数字化存储静态及动态图像；

1.7.2硬盘、软盘、USB memory、USB HDD、DVD\CD图像数据存储,主机硬盘≥320G；

1.7.3内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥1万个；

1.7.4回放重现单元：电影回放（≥20000帧）；可将B、M、D图像分别独立存贮于硬盘、USB、软盘或DVD\CD中；

1.8输入/输出；

1.8.1输入信号标准：VCR、外部复合视频或 S-视频；

1.8.2输出信号标准：RGB（含传输电缆）、复合视频（含传输电缆）；

1.9培训：免费提供操作人员足够时间的现场技术培训，保证操作人员能正常操作设备的各种功能，并向培训人员提供技术维修图纸、调试参数资料；

2、电子扇扫超声镜；

2.1 视野角度：≥120度；

2.2景深：≥5-100mm；

2.3 弯曲角度：上/下≥130度；右/左≥120度；

2.4 先端部外径：探头≤11.5mm；镜头≤12mm；

2.5 插入部外径：≤10.8mm；

2.6 钳道：≥2.8mm；

2.7 有效长度：≥1250mm；

2.8 超声频率：5-10MHZ；

2.9 扫描方式：电子扇扫；

2.11 扫描方向：纵轴扫描；

2.12 扫描角度：≥120度；

2.13 探头类型：电子凸阵；

2.14 是否带球囊：是，可拆卸；