电子血压计产品规格参数

1 测量原理 示波法
2 显示 LED数字显示
3 测量位置 双臂
※4 手臂周长 17～42cm以上
5 压力显示范围 0～299mmHg
6 测量范围： 血压：40～260mmHg 脉搏数：40～180拍/min
※7 测量精度
压力精度： ±3mmHg（±0.4KPa）；
脉搏测量精度：±2%
※8 压力监测：半导体压力传感器
肘部位置传感器 位置提示，保证测量姿势正确，提高测量的准确性
※9 可动臂筒设计，方便各种身高的患者使用；
※10 打印装置
10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选
10.2 全中文打印显示
10.3 干扰情况用户提醒
10.4 干扰波形图打印显示
※11 语音播报测量结果 有
12 超压保护
压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。
13 通信数据输出
13.1 RS-232标准接口，连接电脑同步管理
13.2 专用软件配套（专用数据线和专用软件）
14 电击防护型式 Class II B类设备
※15 抗菌设计对应
外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套
16 操作环境 温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH
17 储存环境 温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH
18 标准配置
18.1 全自动电子血压计1台
18.2 血压计专用袖套布1只
18.3 专用桌椅 1套
18.4 中文使用说明书1本