除颤监护仪参数要求

1.数量 1台

2.AED 技术性能及规格

2.1	治疗时应释放能更据瞬间实时病人阻抗自动调节形态的双相截顶指数波形能量形

态

2.2	应具备成人标称能量 150 焦耳的单一能量输出和婴儿、儿童标称能量 50J 的单一能量输出

*2.3 心肺复苏后可以在 8 秒内完成心电分析并实施放电治疗

2.4	应具备充电完成的声光提示

2.5	应具备针对成人或儿童/婴儿提供不同的心肺复苏指导，指导施救者以正确的频率和深度进行心外按压。

2.6	应具备明确的语音及图形提示

2.7AED 应由患者分析系统控制,最终实施电击应由操作者决定.

3	智能除颤电极

*3.1 智能除颤电极提前预置在 AED 中，开机后无需再连接电极到机器上

4	电池

4.1	锂锰电池，应能支持至少 200 次电击治疗

4.2	电池应能支持待机状态下四年

5	数据记录与传输

5.1	通过红外接口将数据发送至 PC,可以在 PC 上回顾前 15 分钟的心电图波形及完整的事件报告

*5.2 通过 i-按钮语音报告上次使用后发生的事件摘要

6	设备维护及自检

6.1 应具备完备的自检功能

*6.2 有明确的声/光状态指示设备的运行状态，在故障时发出“哔哔”报警