转运呼吸机技术参数

- ★驱动方式：电动电控，不依赖氧源驱动

- ★通气模式：PCV、VCV、A/C、SIMV、PSV、CPAP、BiPAP

- 参数设置：

（1）潮气量：30-2000ml

（2）呼吸频率：5-60次/分

（3）吸气时间：0.5-3.0秒

（4）压力控制：5-60cmH2O

（5）压力支持：0-40cmH2O

（6）PEEP/CPAP：0-30cmH2O

（7）吸气触发方式：压力触发：-9.9-1.0 cmH2O，流速触发：1-10升/ 分

（8）呼气触发：10%-60%可调

（9）流速波形：方波/减速波

（10）吸入氧浓度：21%-100%

- 报警参数：高压报警、低压报警、高分钟通气量报警、低分钟通气量报警、吸入氧浓度报警、窒息报警、电池电量报警。

- 监测参数：波形监测： 压力-时间、流速-时间、潮气量-时间、气道压力、吸气峰值压力、基线压力、平均压力、呼出潮气量、呼出分钟通气量、呼吸频率、吸气峰值流速、吸入氧浓度、吸呼比、电池状态。

- ★内置电池使用时间≥4小时。

- ★质保及服务：主机（含内置电池）免费保修3年，保修期内如24小时内不能解决设备故障，供应商承诺提供周转机给医院方使用。