# 电测听参数及功能要求

1、可测试功能：气导、骨导纯音听阈测试、声场测听、言语测听、特殊测试

2、频率输出范围：插入式气导耳机：125Hz～8000Hz

头戴式气导耳机：125Hz～12500Hz

骨导耳机：250Hz～8000Hz

声场测试：125Hz～12500Hz

3、频率输出精度：好于±0.03%

4、声强输出范围：气导耳机：－10～120dB HL

骨导耳机：－10～75dB HL

5、声强步进梯度：1、2、5dB步进

6、谐波失真：气导：<2.5％，骨导：<5.0%

7、刺激声类型：纯音、啭音、脉冲纯音、脉冲啭音、连续纯音、连续啭音

8、掩蔽声类型：白噪声、窄带噪声、言语噪声

9、言语测试：具备

9.1、提供普通话言语测试材料，包括单音节词表、双音节词表、短语词表、句表

9.2、其他言语测试材料：可添加MP3、WAV格式音频材料，也可通过外接设备给声

9.3、评分功能：具备自动评分功能

9.4、言语测试内容：可测试言语察觉阈SDT、言语接受阈SRT、言语识别率SRS

10、声场测试：具备

10.1、内置3通道声场测试功放，可直接接驳扬声器或视觉强化测听VRA系统

10.2、最大输出功率：3×40W

11、特殊测试：SISI、ABLB

12、通讯功能：双向通讯功能

13、监听功能：可监听刺激声以及病人回话

14、操作界面：中文界面操作面板和中文界面操作软件

15、测试报告：可编辑的中文测试报告，也可保存为PDF格式或XML格式电子报告，支持HIS或 PACS系统数据共享

标准配置清单：

1、听力计主机：1台

2、气导耳机：1副

3、骨导耳机：1副

4、病人应答器：1支

5、产品说明书：1册

6、联机软件（含言语测听材料）：1套

7、联机电脑：1台

8、打印机：1台