输液泵参数

数量：14台

1、电源： AC220±22V， 50Hz±1Hz。

2、电池：内置可充电电池，9.6V±1.6V，电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上。

3、显示屏：彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥4.2寸。

4、双芯片实时监控，输液安全、精确。

5、具有KVO功能、Bolus功能。

6、显示信息：流速、预置量、累积量、电池容量、压力值和交流电源指示等。

7、报警功能：开门、完成、阻塞、气泡、欠压、速度异常等报警。

- 具有开机自检功能，可自动记忆最后一次输液设置的主要参数。

9、三种输液模式：支持速度模式、滴速模式、时间模式

10、速度模式：流速：≥1600 ml/h。

11、快速注射速度：≥1600ml/h

12、KVO:ml/h可调

13、为了方便操作具有半开门设计

14、报警方式：液晶屏文字显示报警文字、运行指示灯多色闪烁、同时带有相应级别声音提示。

15、键盘锁定功能.

16、预置：1ml～9999ml,以1ml步进

17、冲洗速率≥1600ml/h速率可调。

18、输液通道数≥6种，可以自定义校准符合国家标准输液器。

19、按键音和报警音可调。

20、止液夹具有自锁功能，安全的同时更方便安装输液器。

21、具有输液器标定功能，适配所有品牌输液器。

22，通过少量按键组合使用可实现全部功能。输液器通道设定档位是机械式调节。

双通道注射泵参数

数量：22台

1、≥3英寸LCD液晶彩色显示屏，全数字按键操作。

2、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、联机模式。

3、开机后记忆上次工作参数，具有KVO功能、Bolus功能、液体流向指示标识。

4、独立屏幕全信息显示所有详细的运行及报警信息：包括：注射速度、累计量、注射器品牌、规格、电池电量、电源连接指示、报警信息、实时压力信息、预置量信息、床号、注射完成、接近完成、注射阻塞、电池低电量、注射器脱落、速度错误、系统故障、注射器未顶紧、离合未闭、遗忘、无交流电报警、电池严重短缺报警 。

5、报警功能：具有灯光、文字、声音，三重报警功能。

6、防水等级：IP44

7、符合国家标准的各种品牌注射器均可适用。

8、无线输液监护功能，可通过WIFI连接到输液管理系统。

9、适用注射器规格 ：5 ml、10 ml、20 ml、30 ml、50 ml 。

10、最大注射速度：1500ml/h。

11、可设定的注射速度范围 ：

5 ml注射器0.1～100ml/h

10 ml注射器0.1～200 ml/h

20 ml注射器0.1～400 ml/h

30 ml注射器0.1～600 ml/h

50 ml注射器0.1～1500 ml/h

12、快速注射速度：

5 ml注射器100ml/h

10 ml注射器200 ml/h

20 ml注射器400 ml/h

30 ml注射器400～600 ml/h可调

50 ml注射器750～1500 ml/h可调

13、累计注射量显示：0.1～9999.9 ml

14、注射精度：≤±3％

15、电源：AC100V―240V， 50Hz/60Hz

16、内置可充电锂电池，电池容量4000mAh，充满电后可以连续运行至少2.0小时以上。

17、安全等级要求：II型BF型及以上。

商务部分要求：

1、有生产厂家常驻当地工程师（生产厂家需提供上岗资格证明并加盖公章说明）

2、每季度进行一次设备检修，并提供检修记录和报告；每年至少对全院所有设备进行两次巡检，排除安全隐患。

3、设备故障后2h到现场处理，现场无法修复的，提供原型号的备用机供科室使用。