电动手术台重点关注

设备关注要点如下:

1、性能要求：

1.1采用微电脑控制，电动推杆传动技术；通过电磁兼容emc测试，运行速度均匀、平稳。

1.2采用电动推杆驱动，手术台具有台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、纵向平移、横向平移功能。

1.3手术台台面板采用快速可拆卸结构，可10秒内快速拆卸台面板，并可更换其他尺寸的台面板，用于满足不同的使用需求。

1.4台体金属表面采用喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐 蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达 70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级。

1.5床垫：采用特殊泡沫海棉芯制成，可依照病人体温和体形重新自然塑型，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用热合工艺，密封性能好。具有 X 光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性。厚度≥40mm。

1.6台面板采用碳纤维材质制成，满足 3D 及骨科导航系统 360 º的 X 光拍射需求。

1.7台面板为弧形设计（提供实物证明图片）,且台面尾端有2个推拉把手操移动手术台时更便捷。

1.8底座阶梯型设计，四周无凸出物，利于术者行动，让身体自然垂直手术，减少术者疲劳。底盘高度≤135mm，可以完全配合O型臂、C型臂、移动式CT机等使用。

1.9配备4个脚轮，2个万向外露大脚轮，2个隐藏在底座下方脚轮设计。脚轮具备整体锁定及万向锁定2种锁定方式，2个万向脚轮保证了极佳的移动性和转向性，采用中控机械脚轮刹车系统，脚轮直径≥100mm 。

1.10台面控制台可以操控手术台做上下升降、前后倾斜、左右倾斜、纵向平移、横向平移、开关机、。

1.11台面控制台具有摇杆式设计，摇杆带有操作保护按钮，按下安全按钮后可控制台面进行纵向平移和横向平移动作。（提供图片证明）

1.12手术床底座设有内嵌式急停开关，且急停开关带有蓝色背景指示灯，可通过指示灯明暗判断接通状态。（提供指示灯证明图片）

1.13手术台电源线接口与急停开关均在底座尾端位置，符合麻醉操作，避免误碰风险，禁止在手术台底座侧面，有术中误撞风险。（提供图片证明）

2、技术参数

2.1台面长度≥ 2450mm、宽度≥530mm

2.2升降高度≥744mm-1044mm，升降行程300mm

2.3前/后倾斜≥18° ，左/右倾斜≥18°

2.4台面纵向平移（向腿部）≥600mm，横向平移≥200mm

2.5台面板平面透视长度 ≥1760mm

2.6台面板无金属环扫透视范围≥1150mm

3、配置：床垫 1套  台面可移动控制器 1只