购买便携式肌电图诱发电位仪重点关注

设备关注要点如下:

1、操作系统：支持中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要可设定正常值自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。

2、具有不同年龄阶段正常值分析模块，可通过云计算，可实时完成数据的统计，具备波形自动标注测量，数据自动计算和对比，报告自动分析输出，并输出相应的正常值分析报告。

3、系统电压灵敏度：0.01uv/D—30mv/D；共模抑制比：≥130dB；共模输入阻抗：≥5000MΩ，须提供检测报告以核对参数。

4、扫描时程：1ms/D—10000ms/D，要求不超过±2%；频率范围：0.1Hz～20KHz；

5、输入短路噪声：≤0.3μVrms。

6、差分输入阻抗：≥10MΩ

7、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为100mA，误差要求控制在±5%之内；刺激波宽范围：40µs～1ms；刺激频率范围：0.1～120Hz

8、联网功能：能够对接MMC、VMC标准化项目数据平台。