泵类设备重点关注
一、微量注射泵：

1、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；

2、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；

3、使用爪式可开启机构的注射器推杆；
4、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

5、注射精度：≤±2% ；

6、报警方式以声、光和文字三种方式提示；

7、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；

8、内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；

9、泵固定夹跟泵是一体化装置，不需要任何工具进行安装；

10、八通道及六通道两种规格，架体稳定大方，材质耐腐蚀；
11、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式；

12、快进速度可设为，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h；

13、注射中调速：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；

14、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s以上报警提示，提高安全性；
15、残余报警距离调整具有三种以上模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”等
16、具有通道休眠功能，防止误操作。

27、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟以上报警。
二、输液泵：
1、数字键盘快捷输入；

2、手提式设计,手柄上装有运行状态灯，远处可观察机器状态；

3、液晶屏显示速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示；

4、两种报警方式：液晶屏文字显示报警事项、运行指示灯红色闪烁、同时带有声音提示；

5、泵内带有夜间照明传感器窗口；

6、输液模式：流速模式、点滴模式；
7、休眠功能，长按清零键可以进入休眠状态；

8、键盘锁定功能；

9、输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，可以通过数字键调整输液速度，
10、速率：1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；

11、输液精度±5%
  12、报警提示：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错；
13、内置电池充满电后可供泵以25ml/h速率下运行8小时以上；

14、输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种；

15、具有输液器标定功能，适配所有品牌输液器；
三、肠内营养泵：
1、全透明泵门，凸轮可拆卸冲洗设计；

2、手提式手柄，具有运行状态灯，远处可观察机器状态；

3、自动流量校准：可校准不同粘度营养液的速度精度；
4、显示屏显示详细参数和各个功能设置：速度、模式、预置量、累积量、时间，自动记录上次输液速度
5、具有营养管标定功能，容积型标定方式、适配所有品牌营养管；

6、速率：1-600ml/h，输液精度±5%，阻塞报警阀值500±200mmHg，10档可调，报警音量三档可调；

7、内置电池充满电后可供泵以25ml/h速率下运行5小时以上。

