购买红外线成像仪设备重点关注

设备关注要点如下:

一、核心探测器与成像性能（基础门槛）

1.红外分辨率：不低于384×288，确保经络循行、皮温分布的细节清晰可辨。热灵敏度（NETD）：≤60 mK@25℃，能捕捉 0.06℃级皮温差异，满足中医寒热辨证的精细需求。

2.光谱波段：8–14 μm长波红外，适配人体体温探测，穿透衣物与环境干扰能力强。帧频：≥25 Hz，实时动态无拖影，便于观察患者体位变化时的皮温响应。光学与融合：配备手动 / 电动对焦，支持红外 + 可见光画中画 / 融合模式，可叠加体表解剖标识，辅助定位穴位与病区。

二、测温性能（临床核心指标）

1.测温范围：覆盖 **30–45℃人体核心区间，扩展至-20–150℃** 以适配设备自检与特殊场景。

2.测温精度：在 35–42℃区间，误差≤±0.5℃或≤±2%（取最大值），满足护理级测温要求。

3.多点分析：（最高温 / 最低温 / 平均温）及等温线功能，可标注穴位、疼痛区的温度数值与温差。

三、临床与护理场景适配功能

1.快速筛查模式：支持批量人群皮温初筛，自动标注高低温异常，适配门诊分诊与病房查房。

2.报警设置：可自定义温度阈值报警（如≥37.3℃发热预警），支持声光提示，便于夜间护理监测。

3.图像管理：满足中医 “寒热虚实” 的可视化表达，支持一键保存带患者信息、时间、温度数据的报告截图。

4.续航与便携：电池续航≥4 小时，配备医用防滑手柄，适合床旁、门诊、康复区移动使用。

四、数据安全与合规（医疗场景必备）

1.数据导出：支持DICOM/CSV/PDF等格式导出，可对接医院 HIS 系统。

2.隐私保护：具备隐私遮蔽功能，符合《个人信息保护法》与医疗数据安全要求。