自体血液回收分离机重点关注

1、操作模式:有自动、半自动、手动、紧急模式，可搭配慢速、中速、快速、紧急等处理方式。启动一个洗涤键完成血液的全部洗涤，使用前设定一个量根据设定的量自动启动。

2、流量控制:配备独立液体滚压泵和管道夹系统，滚压泵流量分级可调。

3、界面显示:彩色液晶显示屏，有图文数据显示和中文操作界面，大视角液晶触摸显示屏。

4、自体血液回收分离机使用一套耗材可完成一个病人的术前血液分离和术中术后血液回收。

5、处理速度:自体血液回输标准洗涤时间小于4min。

6、回收率与清除率:红细胞回收率>98%，处理后红细胞压积>55%，抗凝剂破碎细胞等有害物质清除率>99%

7、清洗液用量:标准清洗液用量<1000ml。

8、离心机转速:转速2000-7500转/分根据需求自动调节。

9、离心杯型号:有多种型号的离心杯，满足不同出血量的需求。

10、安全功能:具有红细胞血层、气泡检测功能，以及精密断流监测及血层监测传感器，还有井盖安全、泵超负荷、压力检测等报警功能。多种探头监测，确保临床回收分离的高质量。

11、自体血回收机内置病人数据管理系统:可以方便地实现病例的查询、输出、下载、打印、大容量存储。自带 USB，方便病例输出。